ОКП  43  8900	СОГЛАСОВАНО

В части раздела  7 «Методика поверки»

# Руководитель ГЦИ СИ ФГУП

# «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

# ________________ Ханов  Н.И.

«_____» _________________2013 г.

ПРИБОР ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

УЗКОПРОФИЛЬНЫЙ

Ф1765.2–АД

Руководство по эксплуатации

3ПА.399.108–02 РЭ

ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»

194292, Санкт-Петербург, 2-ой Верхний пер., д. 5, лит. А

Содержание

- Нормативные ссылки	3

2. Требования безопасности	3

3.Описание прибора и принцип его работы	4

3.1  Назначение	4

3.2  Условия эксплуатации	 	4

3.3  Требование к электропитанию и потреблению электроэнергии	5

3.4  Технические характеристики	  	5

3.5  Устройство и работа прибора		11

4.  Размещение и монтаж прибора на щите (пульте) 		18

5.  Подготовка к работе		22

6.  Порядок работы		22

7.  Методика поверки		23

8.  Текущий ремонт		32

9.  Хранение и транспортирование		34

10.  Приложение А	35

11.  Приложение Б		38

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, принципом действия и правилами  эксплуатации прибора узкопрофильного одноканального Ф1765.2-АД (в дальнейшем -  прибор) для измерений и контроля температуры с помощью стандартных термопреобразователей сопротивления и термопар.

1  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 12.2.007.0 -75 – Изделия электротехнические. Требования безопасности.

ГОСТ 14254-96  –  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 15150- 69  – Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия  эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17516.1- 90 – Изделия  электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 22261- 94 –  Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 6651-2009 – ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 8.585- 2001 – ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

ГОСТ Р 50746- 2000 –  Технические средства  для атомных станций. Технические  требования и методы испытаний.

НП-031-01 – Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

ОПБ–88/97  –  Общие положения обеспечения  безопасности атомных станций.

2  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1  Прибор в части  защиты человека от поражения электрическим  током  относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0.

2.2 По безопасности элементов атомных станций прибор «ОИАЭ» исполнения относится к классу З или 4 по ОПБ–88/97.

2.3  Степень защиты  корпуса прибора от воздействия твёрдых тел и воды по
ГОСТ 14254 – IР20.

2.4  Корпус прибора выполнен из трудногорючего материала, который не воспламеняется сам и не поддерживает горение.

2.5  К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации прибора, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3  ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ

3.1  Назначение

Прибор одноканальный узкопрофильный Ф1765.2–АД предназначен для измерения температуры объектов с помощью стандартных термопреобразователей сопротивления и термопар различного типа, а так же для сигнализации и регулирования контролируемых  параметров  при отклонении значений измеряемой величины от заданной зоны контроля.

Прибор Ф1765.2–АД – программируемый, параметры которого могут устанавливаться потребителем.

Прибор предназначен для применения на объектах использования атомной энергии, в том числе АЭС («ОИАЭ» исполнение) и других отраслях промышленности («ОП»  исполнение) в системах контроля и регулирования технологических процессов.

Для работы в локальных  компьютерных  сетях  прибор имеет  стандартный  интерфейс RS-485

Прибор разработан в соответствии с требованиями действующих стандартов ГСИ, указанных в разделе 1 настоящего РЭ.

3.2  Условия эксплуатации

3.2.1  Нормальные условия эксплуатации:

–  температура окружающего воздуха  (20 ( 5) (С;

–  относительная влажность  от 30 до 80 %;

–  атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

3.2.2  Рабочие условия эксплуатации:

а) в части воздействия климатических факторов - в соответствии с требованиями группы ТМ 4.1 по ГОСТ 15150 в условиях атмосферы типа II:

–  температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 (С;

–  относительная влажность от 30 до 80 %;

–  атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПа.

б)  в части воздействия механических факторов:

–  по вибрациям и ударам – в соответствии с требованиями группы М40 по 
ГОСТ 17516.1;

–  по сейсмостойкости – сейсмостойкость 8 баллов по МСК-64, уровень установки над нулевой отметкой до 25 м в соответствии с ГОСТ 17516.1.
Категория сейсмостойкости II  НП-031-01.

3.2.3 Условия электромагнитной совместимости:

а) приборы являются источниками индустриальных радиопомех и соответствуют требованиям класса Б  ГОСТ Р 51318.22;

б) по устойчивости к помехам приборы отвечают требованиям, предъявляемым к группе III по ГОСТ Р 50746, критерий качества функционирования – В.

3.3  Требование к электропитанию и потреблению электроэнергии

3.3.1  Питание прибора (в зависимости от заказа) осуществляется переменным током напряжением 6 или 220 В, а также постоянным или переменным током напряжением 12 или 24 В. Требования к источникам питания изложены в 3.4.13.

Мощность потребляемая прибором – не более 4 В∙А.

3.4  Технические характеристики

3.4.1  Условное обозначение заказа прибора в кодированном виде:

Ф1765.2–АД – ХХ –00 – ХХ – ХХ – ХХ

Код напряжения питания:

01 – 12 В (постоянного и переменного)

02 – 24 В (постоянного и переменного)

03 – 6 В переменного

04 – 220 В переменного

Код положения шкалы:

01 – горизонтальное;

02 – вертикальное.

Цвет индикатора:

01 – зеленый;

02 – красный.

Цвет шкалы:

01 – белый;

02 – серый;

03 – черный.

Примеры записи:

3.4.2 Диапазоны измерений температуры и типы датчиков приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

| Тип датчика | Диапазон измеренийтемператур |
| --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления (ТС) | 50М, 50М* 50П, 50П* 100П, 100П* 46П (Гр. 21) 53М (Гр.23) | от 0 до 180 ºС от – 50 до 600 ºС от – 200 до 600 ºС от – 100 до 600 ºС от – 50 до 180 ºС |
| Термопары (ТП) | L K E | от 0 до 800 ºС от 0 до 1250 ºС от 0 до 1000 ºС |
| Примечания: 1) * при эксплуатации обеспечивается применение ТС типа 50М с номинальным значением температурного коэффициента преобразователя α (по ГОСТ 6651), равным 0,00428 или 0,00426 ºС-1. 2) * при эксплуатации обеспечивается применение ТС типов 50П и 100П с номинальным значением температурного коэффициента преобразователя α (по ГОСТ 6651), равным 0,00391 или 0,00385 ºС-1. 3) Возможны и другие диапазоны измерений и другие типы датчиков температуры по согласованию между заказчиком и изготовителем. |

3.4.2.1 Возможны и другие датчики температуры и диапазоны измерений по согласованию между заказчиком и изготовителем. Диапазон показаний (шкалу) потребитель может менять (при необходимости) по своему усмотрению (см. приложение Б). При этом минимальный диапазон измерений температур 
∆Тmin = Тк – Тн, в котором сохраняются значения основной приведённой погрешности (см. 3.4.3.3) составляет:

для ТС 50М, 50М*, 53М (Гр. 23) –  ∆Тmin  = 50 °С;

для ТС 50П, 50П* и 100П, 100П* и 46П (Гр.21) –  ∆Тmin  = 100 °С;

для ТП  L, K, E –  ∆Тmin  =  400 °С.

3.4.2.2   Для ТС типа 50М  α =0,00428  ºС-1 или для ТС типа 50М*  α =0,00426  ºС-1.

Для ТС типа 50П и 100П α = 0,00391  ºС-1.

Для ТС типа 50П* и 100П* α = 0,00385  ºС-1.

3.4.2.3 Для приборов Ф1765.2–АД–ХХ–00–02 с вертикальной шкалой диапазон измерений температуры с ТП типа К   от 0 до 1000 °С.

3.4.3  Характеристики входного канала.

1)  Подключение ТС на  вход прибора – по трёхпроводной  схеме  включения при сопротивлении проводов не более 15 Ом. Величина рабочего тока – 1 мА.

2)  Подключение термопар на вход прибора – по двухпроводной линии специальным термопарным кабелем в  соответствии с типом термопары. При  этом  в приборе обеспечивается компенсация влияния температуры  холодных  концов термопары.

3)  Пределы допускаемой основной приведённой погрешности по цифровому отсчёту в процентах от диапазона измерений в зависимости от выбранного диапазона показаний

а) для приборов с горизонтальной шкалой Ф1765.2–АД–ХХ–ХХ–01–ХХ–ХХ:

γ  =  ± [ 0,25 + Υм  · (1 – ] % 	(1)

б) для приборов с вертикальной шкалой  Ф1765.2–АД–ХХ–ХХ–02–ХХ–ХХ:

γ  =  ± [ 0,5 + Υм  · (1 – ] %, 	(2)

где 	Υм  =  · 100 % –  погрешность масштабирования;

g   –  диcкретность показаний в единицах шкалы;

Nн  –   начальное значение диапазона показаний;

Nк  –   конечное значение диапазона показаний;

Nmax1  = 9999 – максимальное значение показаний цифрового отсчёта с учётом запятой для принятой шкалы;

Nmax2  =  999 – максимальное  значение  показаний  цифрового  отсчёта с учётом запятой для принятой шкалы;

4)  Пределы допускаемой дополнительной  приведённой  погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах от плюс 5 до плюс 50 ºС на каждые 10 ºС, равны  ( 0,125 % от диапазона измерений (показаний).

5) Прибор обеспечивает гальваническую развязку входных цепей от сети  питания.

3.4.4  Время одного цикла измерений – не более 1 с.

3.4.5  Уставки прибора.

1) Число уставок сигнализации – 2.  По   желанию  потребителя  прибор  может иметь одну уставку или не иметь уставок (прибор работает как показывающий).

2) Дискретность установки уставок равна единице младшего  разряда цифрового индикатора.

3)  Количество видов уставок – 3:

а)  Одна уставка на понижение и одна уставка на повышение: У1 – уставка «Меньше»; У2 – уставка «Больше».

Если результат измерений Их отвечает условию У1 < Их < У2, то при этом концевые оповещатели, «Реле 1» и «Реле 2» выключены.

Если результат измерений Их отвечает условию Их ≤ У1 или Их  ≥ У2, то при этом должен включаться левый или правый концевой оповещатель в виде отдельного светодиода красного цвета, а также соответствующее «Реле 1» или «Реле 2» сигнализации.

б) Две уставки на повышение: «У1» – «Предупредительная», «У2» –«Аварийная».

Если результат измерений Их отвечает условию Их < У1 < У2, то при этом концевые оповещатели, «Реле 1» и «Реле 2» выключены.

Если результат измерений Их отвечает условию Их ≥ У1, то при этом должен включаться концевой оповещатель «У1» и «Реле 1» сигнализации.

Если результат измерений Их отвечает условию Их > У1 ≥ У2, то при этом должны включаться оба концевых оповещателя «У1» и «У2» и «Реле 2» сигнализации, а «Реле 1» не должно отключаться.

в) Две уставки на понижение: «У1» – «Аварийная», «У2» – «Предупредительная».

Если результат измерений Их отвечает условию Их > У1 > У2, то при этом концевые оповещатели, «Реле 1» и «Реле 2» выключены.

Если результат измерений Их отвечает условию Их  ≤ У2, то должен включаться концевой оповещатель «У2» и «Реле 2» сигнализации.

Если результат измерений Их отвечает условию Их < У1 ≤ У2, то при этом должны включаться оба концевых оповещателя «У1» и «У2» и «Реле1» сигнализации, при этом «Реле 2» не  должно отключаться.

Вид уставок устанавливается потребителем при установке параметров прибора.

При всех видах уставок выключение оповещателей и реле производится при значениях измеряемой величины, отличающихся от значений уставок на величину гистерезиса (см. 4.5 Приложения Б).

4) При использовании прибора в качестве показывающего уставки и реле сигнализации могут быть отключены.

3.4.6  Реле сигнализации:

–  число реле сигнализации – 2;

–  контакты реле – переключающие;

–  максимальный коммутируемый ток:

2 А при напряжении 250 В переменного или 50 В постоянного тока;

0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;

–  время переключения 10 мс.

3.4.7 В приборе имеется цифровая и дискретно-аналоговая индикация измеряемой величины и величин уставок.

1) Для приборов с горизонтальной шкалой Ф1765.2–АД–ХХ–00–01–ХХ–ХХ:

- цифровая – 4 цифры с фиксированной запятой (высота цифр 10 мм) зелёного или красного цвета (по заказу);

- дискретно-аналоговая – 30 трёхцветных  светодиодов с указателем значения измеряемого сигнала в виде «риски» или «столбика» и одной или двух уставок «рисок» жёлтого цвета.

2) Для приборов с вертикальной шкалой Ф1765.2–АД–ХХ–00–02–ХХ–ХХ:

- цифровая – 3 цифры с фиксированной  запятой (высота цифр 8 мм) зелёного или красного цвета (по заказу);

- дискретно-аналоговая – 43 трёхцветных светодиода с указателем значения измеряемого сигнала в виде «риски» или «столбика» и одной или двух уставок «рисок» жёлтого цвета.

Алгоритм работы уставок описан в приложении Б.

При работе прибора в качестве показывающего цвет указателя измеряемого сигнала может изменяться потребителем и быть зеленым, желтым или красным.

3.4.8  Световая сигнализация.

Приборы имеют следующую световую сигнализацию:

1) об отрицательном значении измеряемой величины (для двухполярных входных сигналов) в  виде  светящегося  индекса «–» (минус),  расположенного  слева от цифрового индикатора;

2) о выходе измеряемого сигнала за пределы установленной зоны в виде изменения цвета указателя измеряемой величины с зелёного на красный, и соответствующего бокового оповещателя красного цвета в режиме мигания;

3) о выходе измеряемого сигнала за пределы диапазона измерений в виде мигающих левого и правого оповещателей красного цвета, а также мигающих цифр «0000»(«000») – если сигнал меньше нижнего предела диапазона измерений, и «9999»(«999») – если сигнал вышел за верхний предел диапазона измерений;

4) об обрыве входной цепи (линий связи с датчиком температуры) в виде мигающих оповещателей красного цвета, а также мигающих цифр «0000»(«000») или «9999»(«999»). При этом состояние реле уставок не меняется;

5) об отключении реле сигнализирует мигающая красная точка правее цифрового индикатора.

3.4.9  Прибор имеет режим блокировки реле (отключения и невозможность включения без оператора) при обрыве измерительной линии и при выходе входного сигнала за конечное значение диапазона измерений более чем на 1 %.

Установка режима блокировки производится оператором (при выпуске с завода приборы установлены в режим отсутствия блокировки).

3.4.10  Управление и задание параметров прибора  осуществляется с  помощью четырёх кнопок расположенных на крышке прибора (см. приложение Б).

3.4.11  Для  связи  с  компьютером  системы контроля и регулирования прибор имеет последовательный интерфейс RS-485.

3.4.12  Время установления рабочего режима – не более 15 минут.

3.4.13  Питание приборов  (в зависимости от заказа) осуществляется от сети переменного  тока  частотой (50 ( 3) Гц  напряжением 6 или 220 В, а  также  постоянным или переменным током напряжением 12 или 24 В. Обозначение  исполнений  приборов по величине напряжения питания приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение заказа | Напряжение питания |
| --- | --- |
| Ф1765.2–АД–01–00–ХХ–ХХ–ХХ | 12 В |
| Ф1765.2–АД–02–00–ХХ–ХХ–ХХ | 24 В |
| Ф1765.2–АД–03–00–ХХ–ХХ–ХХ | 6 В |
| Ф1765.2–АД–04–00–ХХ–ХХ–ХХ | 220 В |

3.4.14  Прибор имеет  два  вида положения  шкалы, обозначение  которых приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Условное обозначение заказа | Шкала прибора | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- |
| Ф1765.2–АД–ХХ–00–01–ХХ–ХХ | горизонтальная | 160×30×260 мм |
| Ф1765.2–АД–ХХ–00–02–ХХ–ХХ | вертикальная | 30×160×260 мм |

3.4.15  Масса прибора не более 0,8 кг, скобы не более 0,4 кг.

3.5  Устройство и работа прибора

3.5.1 Функциональная схема прибора приведена на рисунке 1.

Прибор обеспечивает:

–  преобразование электрического сигнала, пропорционального  измеряемой температуре, в цифровую форму. Электрический сигнал поступает на вход прибора через линию связи либо от термопары (ТП), либо от термопреобразователей сопротивления (ТС);

–  аналоговую и цифровую фильтрацию с целью подавления помех;

–  масштабирование и линеаризацию характеристик термодатчиков;

–  задание уставок;

–  сравнение уставок с измеряемой величиной;

– световую  и релейную  сигнализацию при выходе измеряемой величины за 
пределы установленных значений  (уставок), а также обрыве измерительной линии;

–  возможность блокировки реле при обрыве измерительной линии;

–  цифровую и дискретно-аналоговую индикацию результатов измерений и уставок;

–  выдачу цифровой  информации через интерфейс RS-485.

ДТ	–  датчик температуры (термопара или термопреобразователь
сопротивления);

ПСД	–  преобразователь сигналов датчиков;

∆-АЦП – аналого-цифровой преобразователь с ∆-модуляцией;

МК	–  микроконтроллер с внутренним запоминающим устройством для хра-
нения программы работы программируемых приборов;

УРС	–  устройство релейной сигнализации;

КРУ	–  кнопки ручного управления ;

УУИ	–  устройство управления индикацией;

ИЦ	–  индикация цифровая;

ИДА	–  индикация дискретно-аналоговая;

ИС	–  индикация световая;

БП	–  блок питания;

СИ	–  схема интерфейса RS-485;

Рисунок 1 – Схема функциональная

3.5.2  Работа прибора

При измерении температуры с помощью термопары ПСД включает схему компенсации холодных концов термопары.

При измерении температуры с помощью ТС, последний подключается к одному  из входов ∆-АЦП.

∆-АЦП преобразует сигнал с датчика ДТ в последовательный цифровой код.

Микроконтроллер принимает цифровой код ∆-АЦП периодически с циклом, равным 100 мс, затем производит масштабирование,  учёт температуры холодных концов ТП и  выдачу цифровой информации на устройство управления индикацией (УУИ), на устройство релейной сигнализации (УРС) и схему интерфейса (СИ).

УУИ принимает последовательно цифровую информацию и преобразует её в  соответствующий вид индикации. На цифровой индикации высвечивается результат измерений в виде 4-х или 3-х цифр и фиксированной запятой. При отрицательном значении результата высвечивается также знак «минус».

Индикация дискретно-аналоговая (ИДА) состоит из 30-ти или 43-х цветных светодиодов. Результат измерений представлен светящимися светодиодами в виде «риски» или «столбика». Уставки высвечиваются на шкале в виде «рисок» жёлтого цвета.

Индикация световая (ИС) представлена двумя светодиодами справа и слева от дискретно-аналоговой шкалы.

При обрыве измерительной линии или при выходе электрического сигнала за пределы диапазона измерений мигают оба («У1» и «У2») оповещателя и цифровая индикация: «0000»(«000»)– если сигнал вышел за нижний предел диапазона измерений,  «9999»(«999») – если сигнал вышел за верхний предел диапазона измерений.  Срабатывания реле при этом не происходит.

С помощью четырёх кнопок (КРУ), расположенных на верхней крышке прибора могут устанавливаться следующие режимы работы прибора:

–  рабочий режим измерений и контроля;

–  режим просмотра установленных параметров и их изменение.

При этом с помощью управляющего меню потребитель может производить:

–  выбор типа датчика и диапазона измерений температуры;

–  выбор количества и вида уставок;

– установку  начала  и  конца  шкалы  прибора  на  дискретно-аналоговом 
индикаторе и положение запятой на цифровом индикаторе;

–  установку значений уставок;

–  выбор количества реле сигнализации;

–  отключение уставок и реле сигнализации;

– выбор вида указателя измеряемой величины на дискретно-аналоговом 
индикаторе;

–  изменение цвета указателя измеряемого сигнала в показывающих приборах;

–  установку яркости свечения индикаторов;

–  задание величины гистерезиса при работе реле;

–  задание дополнительной задержки на включение реле сигнализации;

–  установку режима автоматической блокировки реле;

–  проверку работы уставок и реле сигнализации;

–  установку адреса прибора;

–  установку скорости обмена данными по интерфейсу;

– корректировка или отключение компенсации температуры холодных концов термопары;

–  калибровку нуля и масштаба прибора с учётом сопротивления линии связи с ТС.

Описание выбора и задания параметров прибора приведено в приложении Б.

3.5.3  Блок питания

Встроенный в прибор блок  питания обеспечивает гальваническую  развязку, как входных и выходных цепей, так и от сети питания. При медленном снижении или нарастании питающего напряжения, прибор выключается и вновь включается без потери информации.

При  аварийном  пропадании  и  последующем  восстановлении напряжения  питающего прибор, предусмотрена защита от ложных срабатываний реле.

3.5.4  Конструкция прибора

Габаритный чертёж прибора приведён на рисунке 2

Прибор имеет плоский корпус, закрытый сверху и снизу пластмассовыми крышками.

Внутри корпуса находятся печатные платы, на которых смонтированы элементы электрической схемы. На задней стороне корпуса расположена вилка штепсельного разъёма, номера контактов которого приведены на рисунках 6 и 7. С лицевой стороны прибора укреплён сменный наличник, состоящий из рамки, за которыми находятся:

– дискретно-аналоговая шкала из 30-ти светодиодов и цифровой 4-х знаковый индикатор – для горизонтального исполнения шкалы прибора или;

– дискретно - аналоговая из 43-х светодиодов и цифровой 3-х знаковый индикатор – для вертикального исполнения шкалы прибора.

Шкалы прибора – сменные и изготавливаются по отдельному заказу

На верхней передней (правой вертикальной) части корпуса прибора расположены 4 кнопки установки параметров.

Рисунок 2 – Габаритный чертёж прибора со скобой

4  РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРА НА ЩИТЕ (ПУЛЬТЕ)

4.1  Размещение приборов

Приборы, в зависимости от модификации, могут размещаться в щитах или пультах как горизонтально, так и вертикально. Для облегчения температурного режима приборов, рекомендуется устанавливать зазор между ними от 5 до 10 мм. При установке щитов в помещении, где температура окружающей среды не превышает 30 (С, приборы можно устанавливать практически вплотную друг к другу с шагом 30,5 мм (при этом в щите вырезается общее окно, как показано на рисунке 3, а размеры задаются в соответствии с таблицей).

Крепление прибора на щите или пульте осуществляется с помощью скобы, позволяющей задвигать или выдвигать прибор. Скоба входит в комплект поставки.

Для извлечения прибора из щита удобно пользоваться специальной ручкой. При поставке партии приборов до 5 шт. прилагается одна ручка, а при размере партии больше 5 шт. – 2 ручки.

На рисунке 4 представлена скоба в сборе и её крепление к щиту. Скоба состоит из двух направляющих 1 и 2, к которым при помощи четырёх винтов крепится задняя планка 3 с розеткой соединителя 4. Направляющие крепятся винтами 5 к крепёжным планкам 6 и 7, предварительно прикреплённым к щиту 8. Меняя положение направляющих с помощью винтов 5, можно отрегулировать плавность хода прибора в скобе.

Планки 6 и 7 в комплект поставки не входят и могут изготавливаться предприятиями, выпускающими щиты (пульты).  Рекомендуемый чертёж планки показан на рисунке 5, сверление отверстий в щитах и планках рекомендуется производить с помощью кондукторов, которые закрепляются в окнах щитов.

Между рядами приборов должно оставаться расстояние, достаточное для размещения двух крепёжных планок (не менее 24 мм по наличникам).

4.2  Монтаж

Для установки и включения прибора проделайте следующие операции:

–  проверьте разметку щита по рисункам 3 и 5;

–  произведите сборку скобы согласно рисунку 4;

Рисунок 3 –  Окно и крепежные планки с обратной стороны щита

Рисунок 4 – Монтаж скобы

Рисунок 5 –  Крепежная планка

Рисунок 6 – Схема внешних соединений приборов с термопарой (ТП).

Рисунок 7 – Схема внешних соединений приборов с термопреобразователем   сопротивления  (ТС).

–  произведите монтаж розетки штепсельного разъёма в соответствии с рисунками 6 и 7. При этом напряжение питания Un должно соответствовать напряжению, указанному на щитке прибора.

5  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Прежде, чем приступить к работе с прибором, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

5.2  При получении прибора для эксплуатации необходимо:

1) В случае транспортирования прибора в условиях повышенной влажности или низких температур, выдержать его в течение 4 часов в нормальных условиях при температуре плюс (20 ( 5) ºС и относительной влажности от 30 до 80 %;

2)  Осмотреть прибор и убедиться в отсутствии механических повреждений.

5.3 Перед эксплуатацией прибора рекомендуется:

1) Проверить правильность установленных параметров, оговорённых при заказе, или провести необходимые изменения заводских установок в соответствии с приложением Б (РЭ).

2) Проверить правильность функционирования прибора в соответствии с разделом 7 «Методика поверки».

5.4 Проверить правильность  подключения всех сигналов на контактах разъёма в соответствии с рисунками 6 и 7, и установить прибор в щит или пульт.

6  ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1  Подать напряжение питания на прибор. К измерительному входу прибора подключить магазин сопротивления или калибратор напряжения в соответствии с типом датчика измерения температуры согласно таблице 1.

При этом должно отобразиться: (при заводских установках см. приложение Б)

– на дискретно-аналоговом индикаторе два жёлтых светодиода значений

уставок и один светодиод «риска» (или «столбик» светодиодов) значения измеряемого сигнала;

–  на цифровом индикаторе – численное значение измеряемого сигнала.

6.2  Выдвинуть прибор на 10 – 15 мм из щита или пульта и с помощью 4-х кнопок, расположенных на верхней крышке прибора, откорректировать параметры прибора согласно приложения Б.

7  МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Настоящая методика поверки распространяется на приборы одноканальные узкопрофильные Ф1765.2–АД и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – 5 лет.

7.1  Операции поверки

Операции поверки приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Проведение операции при: |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 7.6.1 | + | + |
| Проверка электрического сопротивления изоляции | 7.6.2 | + | + |
| Опробование: проверка на работоспособность | 7.6.3 | + | + |
| Определение основной погрешности | 7.6.4 | + | + |
| Подтверждение соответствия программного обеспечения | 7.6.5 | + | + |

7.2  Средства поверки

Средства поверки приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Номер пункта | Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа или основные характеристики средств поверки |
| --- | --- |
| 7.6.2 | Меагомметр Ф4101, напряжение 500 В, диапазон измерений 0–10000 МОм, класс точности 2,5. |
| 7.6.3 | Прибор комбинированный Ц4352М, класс точности 1,5; диапазоны измерений 0 – 3 МОм |
| 7.6.4 | Калибратор программируемый П320, пределы относительной погрешности ± 0,01 %, диапазоны калиброванных напряжений от 1·10-5 до 1·103 В. Магазин сопротивлений Р4831, 0,001÷100 кОм, класс точности 0,02/2•10-6. |
| Примечание - Разрешается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью |

7.3  Требования безопасности при поверке

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе 2 настоящего РЭ.

7.4  Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия:

–  температура окружающего воздуха (20 ( 5) ºС;

–  относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

–  атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

– напряжение питания в соответствии с 3.4.13 и маркировкой на щитке прибора.

7.5  Подготовка к поверке

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

– подключить к измерительному входу поверяемого прибора калибратор (при работе с термопарой) или магазин сопротивлений (при работе с ТС); магазин сопротивлений подключается по трёхпроводной схеме проводами одного сечения не менее 0,25 мм2 ;

–  подключить питание.

7.6  Проведение поверки

7.6.1 Внешний осмотр производят путём осмотра поверяемого прибора без включения питания. При этом должно быть установлено соответствие приборов следующим требованиям:

–  комплектность должна соответствовать указанной в паспорте;

–  маркировка должна быть чётко обозначена;

– наружные части прибора должны быть без механических повреждений, 
влияющих на работу прибора;

–  покрытие корпуса прибора должно быть без дефектов;

–  крепление разъёма должно быть надёжным.

7.6.2  Проверка электрического сопротивления изоляции.

Проверку сопротивления изоляции электрических цепей питания и выходных цепей контактов реле проводят мегаомметром с рабочим напряжением 500 В:

–  для цепей питания (только для исполнения прибора с питанием от сети переменного тока 220 В, 50 Гц) – между объединенными контактами цепи питания и корпусом прибора;

– для цепей реле – между объединенными контактами цепей реле и корпусом прибора.

Отсчет показаний по мегаомметру производят по истечении одной минуты после приложения напряжения к испытуемому прибору.

Измеренные значения электрического сопротивления изоляции должны быть не менее 40 МОм.

7.6.3 Опробование (поверка работоспособности) производят на установленном диапазоне измерений следующим образом:

1)  Включают питание и прогревают прибор в течение 15 мин.

2) Для приборов, работающих от ТС, подключают магазин сопротивлений и в зависимости от номинальной статической характеристики (НСХ) и номинального значения отношения сопротивлений устанавливают на нём соответствующее значение сопротивления, например, чтобы получить отсчёт Т = 100 °С, необходимо установить:

для НСХ типа 50М = 71,39 Ом;  50М* = 71,31 Ом;

для НСХ типа 50П = 69,555 Ом;     50П* = 69,255 Ом;

для НСХ типа 100П = 139,11 Ом; 100П* = 138,51 Ом;

для НСХ типа 53М (Гр.23) = 75,58 Ом; 46П (Гр.21)= 63,99 Ом.

3) Для приборов, работающих от ТП, подключают калибратор к входу прибора. Устанавливают нулевое значение напряжения. Убеждаются, что при этом прибор показывает значение температуры окружающей среды вблизи контактов 7 и 8 (температура холодных концов термопары) соединителя 4 (см. рисунок 4).

По ГОСТ Р 8.585 для данного типа термопары находят значение ТЭДС холодных концов (Ехк).

Устанавливают на калибраторе значение напряжения, соответствующее  температуре поверяемой точки отсчёта шкалы прибора, например, получить отсчёт
Т = 500 ºС, устанавливают для термопары типа:

L  –   40,299 мВ  –  Ехк;

К  –   20,644 мВ  –  Ехк;

Е  –   37,005 мВ  –  Ехк.

4)  Для вида уставок «Меньше» и «Больше» устанавливают значение У1,  равное, например, 20 % измеряемой величины, а значение У2, равное, например, 
80 % измеряемой величины. Проверяют работу оповещателей «У1» и «У2» (мигание каждого). Для этого подавют входной сигнал, значение которого меньше значения уставки У1 или больше значения уставки У2. Убеждаются, что при этом соответственно включаются в режим мигания оповещатели «У1» и «У2».

5) Проверяют срабатывание «Реле 1» и « Реле 2», подключая омметр к соответствующим контактам входного разъёма прибора и повторяя пункт  7.6.3.4).

6)  Проверяют сигнализацию о перегрузке, для чего подают входной сигнал, превышающий диапазон измерений. Убеждаются, что при этом оба оповещателя «У1» и «У2» включаются в режим мигания, а на цифровом индикаторе мигают «0000»(«000») или «9999»(«999»).

7.6.4  Определение основной погрешности:

Определение основной погрешности прибора производят сравнением показаний испытуемого прибора с показанием эталонных средств измерений.

Значения соотношений пределов допускаемых значений характеристик погрешности эталона и испытуемого прибора не должны превышать 1/5.

Определение основной погрешности производят на установленном диапазоне на точках, расположенных в начале в конце диапазона измерений, а также на трёх других, находящихся приблизительно равномерно между ними.

Определение основной абсолютной погрешности Δ  производят по формуле:

Δ =  А  – А d ,	(3)

где  А d  – действительное значение входного сигнала по эталонному прибору;

А – номинальное значение входного сигнала (напряжение термопары или сопротивление термопреобразователя), соответствующее поверяемой точке испытуемого прибора.

Номинальное значение А равно:

– значению сопротивления термопреобразователя в поверяемой точке, взятому из таблицы по ГОСТ 6651;

– разности ТЭДС для данного типа термопары в проверяемой точке и ТЭДС холодных концов Ехк по ГОСТ Р 8.585:

А  =  Етабл  –  Ехк ,	(4)

Определение основной погрешности производят в следующей последовательности:

1) изменяя входной сигнал, добиваются появления в отсчетном устройстве прибора значения, соответствующего проверяемой точке Nх;

2) плавно увеличивая (уменьшая) значение входного сигнала, до тех пор, пока не начнёт происходить изменение показаний испытуемого прибора на ближайшее большее (меньшее) определяют по эталонному прибору значения  Ad1  и Ad2;

3) за погрешность поверяемой точки (Δ max) принимают наибольшую из полученных двух: Δ'  = |А – Аd1|   или  Δ''  = |А – Аd2|.

4) определяют допускаемое значение основной абсолютной погрешности Δд

Δд   =   ,	(5)

где γ –  пределы допускаемой основной приведённой погрешности, указанные в 3.4.3;

Аk и Ан - значения сопротивления или напряжения, соответствующие верхнему и нижнему пределам измерений температуры.

Прибор считают прошедшим поверку, если Δ max в каждой точке удовлетворяет условию:

|Δ max|  < Δд ,		(6)

Если основная абсолютная погрешность Δ max меньше допускаемой основной абсолютная погрешности Δ д, и удовлетворяет условию:

|∆max  –  ∆д|  > 1 ед. мл. р.,		(7)

основную погрешность можно определять более простым методом следующим образом:

Для приборов, работающих от ТС

В зависимости от типа номинальной статистической характеристики преобразования ТС последовательно устанавливают на магазине сопротивлений значения R (Ом), соответствующие температуре Т (°С), указанные в:

таблице 6:  для 100П  α =0,00391  ºС-1; для100П* α =0,00385  ºС-1;

таблице 7:  для 50М  α =0,00428  ºС-1; для 50М*  α =0,00426  ºС-1;

таблице 8:  для 50П α =0,00391  ºС-1; для  50П*  α =0,00385  ºС-1;

таблица 9: для 46П (Гр.21);

таблица 10: для 53М (Гр.23).

Таблица 6			Таблица 7

| № точки | Т (°С) | 100П R (Ом) | 100П* R(Ом) |  | № точки | Т (°С) | 50М R(Ом) | 50М* R (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 200 | 17,30 | 18,52 |  | 1 | 10 | 52,14 | 52,13 |
| 2 | 50 | 119,70 | 119,40 |  | 2 | 50 | 60,695 | 60,655 |
| 3 | 200 | 177,05 | 175,86 |  | 3 | 100 | 71,39 | 71,31 |
| 4 | 400 | 249,44 | 247,09 |  | 4 | 150 | 82,08 | 81,96 |
| 5 | 600 | 317,17 | 313,71 |  | 5 | 180 | 88,50 | 88,355 |

Таблица 8	Таблица 9

| № точки | Т (°С) | 50П R(Ом) | 50П* R (Ом) |  | № точки | Т (°С) | 46П (Гр.21) R(Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 50 | 40,00 | 40,155 |  | 1 | - 190 | 9,96 |
| 2 | 50 | 59,85 | 59,70 |  | 2 | 0 | 46,00 |
| 3 | 200 | 88,525 | 87,93 |  | 3 | 200 | 81,43 |
| 4 | 400 | 124,72 | 123,545 |  | 4 | 400 | 114,72 |
| 5 | 600 | 158,585 | 156,855 |  | 5 | 650 | 153,30 |

Таблица 10

| № точки | Т (°С) | 53М (Гр.23) R(Ом) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 40 | 43,97 |
| 2 | 10 | 55,26 |
| 3 | 100 | 75,58 |
| 4 | 160 | 89,13 |
| 5 | 180 | 93,64 |

Для приборов, работающих от ТП

Определяют в соответствии с характеристикой преобразования выбранной термопары значение ТЭДС Uхк, соответствующее Тхк, (например, для термопары 
типа К для Тхк =20 °С значение Uхк =0,798 мВ).

Поверку прибора производят в точках Т диапазонов измерений, указанных в:

таблице  9:  для термопары типа К;

таблице 10: для термопары типа L;

таблице 11:  для термопары типа Е,

при этом на калибраторе устанавливают соответствующие проверяемым точкам значения U (мВ).

Таблица 11		Таблица 12

| № точки | Т (°С) | U (мВ) |  | № точки | Т (°С) | U (мВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 4,096 – Uхк |  | 1 | 10 | 0,639 – Uхк |
| 2 | 400 | 16,397 – Uхк |  | 2 | 300 | 22,843 – Uхк |
| 3 | 700 | 29,129 – Uхк |  | 3 | 450 | 35,888 – Uхк |
| 4 | 1000 | 41,276 –U хк |  | 4 | 600 | 49,108 – Uхк |
| 5 | 1250 | 50,644 – Uхк |  | 5 | 800 | 66,466 – Uхк |

Таблица 13

| № точки | Т (°С) | U (мВ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,591 – Uхк |
| 2 | 300 | 21,036 – Uхк |
| 3 | 500 | 37,005 – Uхк |
| 4 | 700 | 53,112 – Uхк |
| 5 | 1000 | 76,373 – Uхк |

Фиксируют по цифровому индикатору показание прибора Тп.

Прибор считают прошедшим поверку, если для каждой точки выполняется условие:

|Тп – Т|  <  Δ" д ,		(8)

где  Тп    –  показание испытуемого прибора;

Δ"д – допускаемое значение основной абсолютной погрешности, определяемое по формуле и приведенное в таблице 14

Δ"д     =  		(9)

где   Nk  –  конечное значение диапазона показаний;

Nн  –   начальное значение диапазона показаний;

γ   –  то же, что в формуле (5).

Таблица 14

| Термопреобразователи | Δ''д |
| --- | --- |
|  | Ф1765.2–ХХ–ХХ–01–ХХ–ХХ | Ф1765.2–ХХ–ХХ–02–ХХ–ХХ |
| Термопара типа К | ± 4 | ± 11 |
| Термопара типа L | ± 2,0 | ± 4 |
| Термопара типа E | ± 3 | ± 6 |
| ТС 50М | ± 0,5 | - |
| ТС 50П | ± 1,6 | ± 4 |
| ТС 100П | ± 2,0 | ± 4 |
| ТС 46П | ± 2,6 | ± 5 |
| ТС 53М | ± 0,6 | - |
| Примечание – Значения параметров и ∆”д в таблицах 6 – 13 приведены для ТП и ТС со стандартными диапазонами измерений. При других диапазонах измерений параметры и ∆”д в таблицах 6 – 13 будут иными. |

7.6.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Для подтверждения соответствия программного обеспечения подключить прибор к источнику питания и подать входной сигнал. В соответствии с 4.24 приложения Б настоящего РЭ получить значение контрольной суммы. Сравнить полученную контрольную сумму с контрольной суммой, указанной в паспорте на прибор. Результаты поверки считаются положительными, если значения совпадают.

7.7  Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют в соответствии с ПР 50.2.006 с нанесением поверительного клейма на табличку, расположенную на корпусе прибора, при положительных результатах поверки.

8  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ

8.1  Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей прибора приведён в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении прибора на его отсчётных устройствах ничего не индицируется | Неисправность в цепи питания прибора | Проверить цепь питания и устранить неисправность |
| Одновременно мигают оба оповещателя, цифровой индикатор высвечивает мигающие цифры: «0000»(«000») | Обрыв измерительной линии или подача входного сигнала несоответствующей полярности | Устранить обрыв в цепи измерения или изменить полярность измеряемого сигнала |
| Одновременно мигают оба оповещателя, цифровой индикатор высвечивает мигающие цифры: «9999»(«999») | Измеряемый сигнал превышает конечное значение диапазона измерений | Подать на вход прибора сигнал, соответствующий диапазону измерений |
| Одновременно мигают оба оповещателя, цифровой индикатор высвечивает правильное показание | Неправильное задание уставок (У1– больше, У2 –меньше измеряемой величины) | Правильно задать значения верхней и нижней уставок |

Продолжение таблицы 15

| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не индицируется один или оба указателя уставок | Значения уставок заданы неправильно | Правильно задать значения верхней и нижней уставок. Проверить установку включения / выключения уставок и реле |
| Не срабатывают внешние устройства сигнализации управляемых реле | Ошибки подключения прибора. Неисправность внешних устройств сигнализации или обрыв в цепи | Проверить правильность подключения. Устранить неисправность устройств сигнализации или обрыв в цепи |

8.2  Сведения о замене компонентов при ремонте

В связи с тем, что прибор Ф1765.2–АД является сложным программируемым изделием электронной техники, и устранения в нём неисправностей путём замены отдельных комплектующих может привести к изменению метрологических и программируемых характеристик, ремонт рекомендуется проводить на предприятии-изготовителе.

9  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Приборы до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 (С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 (С по ГОСТ 22261.

9.2  Транспортировку приборов производить в упаковке для транспортирования всеми видами закрытого транспорта при температуре окружающего воздуха от 
минус 50 до плюс 60 (С и относительной влажности до 98 % при 25 (С или относительной влажности до 95 % при 35 (С (влагозащитная упаковка), а самолётами – в отапливаемых герметизированных отсеках.

ВНИМАНИЕ!   В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность или улучшающей эксплуатационные качества, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем издании.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(Обязательное)

Работа  3-х цветного индикатора Ф1765–АД

Таблица А.1

| Количество и вид уставок | Цвет указателя сигнала | Состояние измеряемого параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель сигнала | уставка У1 | уставка У2 |  |
|  | риска | столбик |  |  |  |
| без уставок (по установке) | зелёный или красный | зеленый или красный | нет | нет | норма |
| две уставки: У1 – «Меньше» У2 – «Больше» | зелёный – между уставками | зеленый | жёлтый | жёлтый | норма |
|  | совпадает с уставкой У1 | зеленый | мигает поперемен- но зелёный и жёлтый | жёлтый | норма |
|  | совпадает с уставкой У1 при дальней- шем уменьше- нии сигнала | красный | мигает попеременно красный и жёлтый | жёлтый | не норма «Меньше» |
|  | красный за уставкой У1 | красный | жёлтый | жёлтый | не норма «Меньше» |
|  | совпадает с уставкой У2 | зеленый | жёлтый | мигает поперемен- но зелёный и жёлтый | норма |
|  | совпадает с уставкой У2 при дальней- шем увеличе- нии сигнала | красный | жёлтый | мигает поперемен-но красный и жёлтый | не норма «Больше» |

Продолжение таблицы А.1

| Количество и вид уставок | Цвет указателя сигнала | Состояние измеряемого параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель сигнала | уставка У1 | уставка У2 |  |
|  | риска | столбик |  |  |  |
|  | красный – за уставкой У2 | красный | жёлтый | жёлтый | не норма «Больше» |
| две уставки на повышение У1 – «Предупредит- ельная» У2 – «Аварийная» или две уставки на понижение У2 – «Предупреди- тельная» У1 – «Аварийная» | зелёный – до уставки «Предупредит- ельная» | зеленый | жёлтый | жёлтый | норма |
|  | совпадает с уставкой «Предупредит-ельная» | зеленый | мигает поперемен- но зелёный и жёлтый | жёлтый | норма |
|  | совпадает с уставкой «Предупредит-ельная» при дальнейшем увеличении (уменьшении) сигнала | красный | мигает поперемен- но красный и жёлтый | жёлтый | не норма «Предупре-дительная» |
|  | красный – сигнал между уставками | красный | жёлтый | жёлтый | не норма «Предупре-дительная» |
|  | совпадает с уставкой «Аварийная» | красный | жёлтый | мигает поперемен-но красный и жёлтый | не норма «Предупре-дительная» |

Продолжение таблицы А.1

| Количество и вид уставок | Цвет указателя сигнала | Состояние измеряемого параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель сигнала | уставка У1 | уставка У2 |  |
|  | риска | столбик |  |  |  |
|  | совпадает с уставкой «Аварийная» при дальнейшем увеличении (уменьшении) сигнала | красный | жёлтый | мигает поперемен-но красный и жёлтый | не норма «Аварийная» |
|  | красный – за уставкой «Аварийная» | красный | жёлтый | жёлтый | не норма «Аварийная» |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(Обязательное)

Описание выбора и установки параметров прибора

1 Общие положения

Приложение Б – общее для приборов: Ф1765.1-АД и Ф1765.2-АД

После включения, прибор автоматически устанавливается в рабочий режим, при

котором происходит измерение входного сигнала, сравнение с заданными уставками и отображение результата на цифровой и дискретно-аналоговой шкале соответственно в цифровом виде и в виде  «риски» или «столбика», при этом на дискретно-аналоговой шкале также отображаются положения активных уставок в виде одиночных «рисок» желтого цвета. При равенстве или  превышении  (или  понижении, в  зависимости от типа уставки) сигналом  уровня уставки, указатель сигнала изменяет  свой  цвет, срабатывают соответствующее  уставке активное реле и оповещатель в виде мигающего светодиода.

На приборах отображается мигающее число «0000»– для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ («000» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ), указатель сигнала дискретно-аналоговой шкалы находится в крайнем левом (нижнем) положении, мигают оба оповещателя, в случаях:

- выход за нижнюю границу шкалы на величину более, чем на 1%;

- выход измеряемого сигнала за нижнюю границу измерения сигналов тока и напряжения на величину более, чем на 1%;

- достижение на цифровом индикаторе величины меньше минус «9999» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ (минус «999» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ), без учета десятичной точки;

- обрыв входной цепи прибора.

На приборах отображается мигающее число «9999» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ    («999» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ) указатель сигнала дискретно-аналоговой шкалы находится в крайнем правом (верхнем) положении, мигают оба оповещателя, в случаях:

- выход за верхнюю границу шкалы более, чем на 1%;

- выход измеряемого сигнала за верхнюю границу измерения сигналов тока и    напряжения более, чем на 1%;

- достижение на цифровом индикаторе величины больше «9999» – для

Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ, («999» – для Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ), без учета десятичной точки;

- обрыв входной цепи прибора.

# Для предотвращения ложного срабатывания реле, при неисправности датчика входного сигнала в приборах есть возможность включения режима блокировки (выключения) обеих реле. При выходе измеряемого сигнала за  границы шкалы, обрыве входной  цепи при измерении напряжений, температур и тока в диапазоне

# 4 - 20 мА или выходе за предела диапазона измерений сигналов от термосопротивлений и термопар. Включение реле осуществляется в пункте меню “reL”. Заводские установки - режим блокировки реле – выключен.

# Для оповещения о выключенных потребителем (или автоматически в режиме блокировки реле)  обоих реле в приборах предусмотрен режим индикации отключенных реле мигающей точкой младшего разряда цифрового индикатора. Заводские установки – режим индикации отключенных реле – включен.

# В  новых (выпущенных  после  01.07.2006г) приборах изменились команды управления/обмена информацией по интерфейсу RS–485. Пользователь имеет возможность работать с прибором по старой (сокращенной) или новой (расширенной)  системе команд. Заводская установка: режим совместимости команд, обмена информацией по интерфейсу RS–485, со старыми модификациями прибора

# – выключен.

Потребитель имеет возможность просматривать и/или изменять следующие параметры прибора:

- выбор входного сигнала (заводская установка: для Ф1765.1-АД от нуля до плюс 1В; для Ф1765.2-АД – ТС 50М);

- цифровое и цифро-аналоговое значение измеряемого сигнала и уставок;

- нижнюю и верхнюю границы шкалы показаний прибора (заводская установка: от

«000.0» до «100.0»-для горизонтальной или от «000» до «100»-для вертикальной

шкалы);

- положение десятичной точки на цифровом индикаторе;

- вид функции преобразования (линейная, квадратичная) только для приборов Ф1765.1-АД-XX-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ (заводская установка – линейная);

- количество уставок (от 0 до 2-х), их вид (“на повышение”, “на понижение”) и  числовые значения (заводская установка – уставки отключены);

- значение гистерезиса выключения реле;

- время задержки срабатывания реле от 0 до 5 секунд;

- включение и отключение « Реле 1» и « Реле 2»;

- включение и выключение режима блокировки реле при выходе сигнала за границу шкалы/диапазона;

- яркость индикаторов (15 градаций),

раздельно для цифровых и дискретно-аналоговых индикаторов в приборах

Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ и совместно для приборов Ф1765.Х-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ;

- цвет указателя сигнала при работе прибора в качестве показывающего: жёлтый-

зеленый - красный (заводская установка – зелёный);

- выбор типа указателя сигнала - «риска», «столбик» (заводская установка – «риска» для горизонтальной шкалы; «столбик» для вертикальной шкалы);

- включение и выключение режима индикации отключенных реле;

- скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 (4.8; 9.6; 19.2; 38.4;

115.2 Кбит/с);

- адрес прибора при работе по интерфейсу RS-485 (0-99);

- включение и выключение режима совместимости команд обмена информацией по интерфейсу RS–485 со старыми модификациями  прибора  (сокращенный набор команд);

- включение и выключение компенсации холодных концов термопар;

- корректировка значения температуры холодных концов термопар;

- калибровки нуля прибора *;

- калибровки масштаба прибора *;

- режим тест

* Калибровка проводится только в случае, если погрешность измерений по результатам  поверки  превышает  пределы  допускаемой  погрешности Калибровки  нуля  и  масштаба  прибора  проводятся отдельно для каждого из возможных диапазонов или типов датчиков входного сигнала.2  Кнопки управления прибором

– кнопка “Ввод” – служит для входа в меню, выбора пункта меню, сохранения параметров.

– кнопка “Вверх” - служит для перемещения между пунктами меню, инкрементирования (увеличения) параметра.

– кнопка “Вправо” – служит для перемещения между пунктами меню, выбора позиции  курсора, в  некоторых пунктах меню декрементирования (уменьшения) параметра.

– кнопка “Отмена” служит для выхода на предыдущий уровень меню, выхода в рабочий режим.

3  Мнемонические обозначения на семисегментных индикаторах

3.1  USt – пункт меню “Уставки”:

U_1 – просмотр и изменение уставки 1;

U_2 – просмотр и изменение уставки 2;

tUS – выбор типа уставок;

GIS – просмотр и изменение гистерезиса выключения реле.

3.2  CAL – пункт меню “Калибровка”:

CL0 – калибровка 0 прибора;

CL1 – калибровка масштаба;

CJ   – корректировка значения температуры холодного спая термопар

для приборов  Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ.

3.3  Inp – пункт меню ”Выбор входного сигнала”:

I     – токи;

U    – напяжения;

tHS – термопары;

rtD  – термосопротивления.

3.4  Ind – пункт меню ”Индикация”:

CJr – яркость цифрового индикатора (Ф1765.Х-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ);

AJr – яркость цифро-аналогового индикатора (Ф1765.Х-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ);

Jar – яркость цифрового и цифро-аналогового индикаторов (Ф1765.Х-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ);

Irb – индикация режима блокировки реле (выключенных реле 1 и 2);

Stb – включение/отключение индикации типа „столбик”.

3.5   rEL – пункт меню ”Реле”:

dtr –  задержка срабатывания реле;

r _1 – включение/отключение «Реле 1»;

r _2 – включение/отключение «Реле 2»;

bLC – включение/выключение режима блокировки реле 1 и 2.

3.6   SCA – пункт меню ”Шкала”:

SCL – просмотр и изменение начального значения шкалы;

SCH – просмотр и изменение конечного значения шкалы;

dot –  положение десятичной точки;

Sqr –  выбор типа функции преобразования (линейная-квадратичная)

для приборов  Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ;

tCJ – включение/выключение компенсации холодных концов термопар

для приборов    Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ.

3.7   tSt – пункт меню ”Тест”

3.8   Int  –  пункт меню ”Интерфейс”:

SPd – скорость обмена информацией;

Adr –  адрес прибора;

oLd – включение/выключение режима совместимости команд обмена

информацией по интерфейсу RS–485 со старыми модификациями прибора.

3.9   On – включение режима;

Off – выключение режима.

ЗАП – сигнализация  об  успешной  записи  параметров в  энергонезависимую

память  прибора.

Er1, Er2, Er4, Er5, Er8, Cd1d2 – сигнализация об ошибках в работе прибора.

3.10 Id – пункт меню “Идентификация программы”

4  Работа с управляющим меню

Рисунок Б.1 –  Структура управляющего меню

# 4.1  Вход в ( выход из) меню:

# Для входа в управляющее меню необходимо из рабочего режима нажать кнопку  , при этом на индикаторах появится пункт “Ust ” (см.3.1).

# Перебор подпунктов меню и редактирование параметров осуществляется кнопками  или , вход в подпункт или сохранение измененного параметра прибора кнопкой , выход из подпункта кнопкой .

# Изменение параметров прибора (см 4.2) и ниже.

# При работе в  меню блокируется одновременное управление параметрами прибора по интерфейсу RS-485.

# При обмене информацией  по интерфейсу RS-485 блокируется вход в меню.

# 4.2  Выбор входного сигнала:

- Войти в меню (см. 4.1)

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Inp” и нажать кнопку , при этом на индикаторах отобразится текущий вид входного сигнала .

Доступны следующие виды сигналов:

“ U ” – постоянное напряжение для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ;

“ I ” – постоянный ток для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ;

“ thc ” – сигнал от ТП для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ;

“ rtd ” – сигнал от ТC для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ.

3) Кнопками  или  установить на индикаторах нужный вид входного сигнала и нажать кнопку , при этом автоматически выполняется вход в меню выбора диапазона; возможна установка следующих диапазонов или типов датчиков:

– для напряжения по таблице Б.1;

– для тока по таблице Б.2;

– для сигналов от ТП по таблице Б.3;

– для сигналов от ТС по таблице Б.4.

Таблица Б.1

| Условное обозначение | Диапазон измерений, мВ |
| --- | --- |
| 075 | от 0 до 75 |
| 075. | от – 75 до 75 |
| 10 | от 0 до 1000 |
| 10. | от – 1000 до 1000 |

Таблица Б.2

| Условное обозначение | Диапазон измерений, мA |
| --- | --- |
| 020 | от 0 до 20 |
| 020. | от – 20 до 20 |
| 420 | от 4 до 20 |
| 05 | от 0 до + 5 |
| 05. | от – 5 до + 5 |

Таблица Б.3

| Условное обозначение | Тип ТП |
| --- | --- |
| K | K |
| L | L |
| E | E |

Таблица Б. 4

| Условное обозначение | Тип ТС | α (по ГОСТ 6651) |
| --- | --- | --- |
| 10Р. | 100П* | 0,00385 |
| 10Р | 100П | 0,00391 |
| 5Р. | 50П* | 0,00385 |
| 5Р | 50П | 0,00391 |
| 5C. | 50М* | 0,00426 |
| 5С | 50М | 0,00428 |
| G21 | 46П (Гр.21) | 0,00391 |
| G22 | 53М (Гр.23) | 0,00428 |

4) Кнопками  или  установить диапазон измерений или тип датчика;

5) Для сохранения параметра нажать кнопку , при этом в случае успешной  записи на индикаторе отобразится “ЗАП”, для выхода из подпункта нажать кнопку ;

6) Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора

(см. ниже).

4.3  Просмотр (изменение) типа и количества уставок:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Ust” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “tUs” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее значение типа и количества уставок, в соответствии с таблицей Б. 5;

- Кнопками   или  выбрать  нужный тип и количество уставок (перебор осуществляется по замкнутому кольцу);

- Для сохранения параметра нажать кнопку , при этом в случае успешной записи на индикаторе отобразится “ЗАП”, для выхода из подпункта нажать кнопку ;

- Нажать кнопку и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

Таблица Б. 5

| На индикаторах | Объяснение |
| --- | --- |
| A H A | Уставка 1 (реле 1) – на понижение, Уставка 2 (реле 2) – на повышение Тип уставок “больше” – ”меньше” |
| A П H | Уставка 1 (реле 1) – ”аварийная”– на понижение, Уставка 2 (реле 2) – ”предварительная”– на понижение Тип уставок “аварийная” – “предварительная” |
| H П A | Уставка 1 (реле 1) – ”предварительная”– на повышение, Уставка 2 (реле 2) – ”аварийная”– на повышение Тип уставок “предварительная” – “аварийная ” |
| H A | Уставка 1 (реле1) – отключена, Уставка 2 (реле 2) – на повышение Тип уставок “аварийная ”– на повышение |
| A H | Уставка 1 (реле 1) – на понижение, Уставка 2 (реле 2) – отключена Тип уставок “аварийная ”– на понижение |
| Н1 | Уставки 1 и 2 отключены, цвет индикации сигнала красный |
| Н2 | Уставки 1 и 2 отключены, цвет индикации сигнала желтый |
| Н3 | Уставки 1 и 2 отключены, цвет индикации сигнала зеленый |

4.4  Просмотр (изменение) уставок:

- Из рабочего режима войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Ust” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить( на индикаторах будет иметь вид)“U_1” или “U_ 2”;

- Нажать кнопку , при этом на индикаторах будет отображено текущее значение уставки и позиция изменяемого десятичного разряда (перемигивание цифры разряда);

- Кнопкой  выбрать изменяемый разряд или знак минус;

- Кнопкой  установить требуемую величину разряда (увеличение по кольцу через 0);

- Повторить пункты 4 – 5 для всех изменяемых разрядов, установив, таким образом, требуемое значение уставки;

- Для сохранения значения уставки нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.5 Просмотр (изменение) гистерезиса выключения реле и сигнализации:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или установить на индикаторах “Ust” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или установить на индикаторах “GiS” и нажать кнопку “, при этом отобразится  текущее  значение  гистерезиса  и  позиция  изменяемого  десятичного разряда (перемигивание цифры разряда);

- Кнопкой  выбрать изменяемый разряд;

- Кнопкой  установить требуемую величину разряда (увеличение по кольцу через ноль);

- Повторить пункты 4 – 5 для всех изменяемых разрядов, установив, таким образом, требуемое значение гистерезиса;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.6 Просмотр (изменение) скорости передачи по интерфейсу RS-485:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Int” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “SPd” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее значение скорости передачи;

- Кнопками  или  установить требуемую величину скорости передачи из ряда 4.8 ; 9.6 ; 19.2 ; 38.4 ; 115.2 Кбит/с.;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.7  Просмотр (изменение) адреса прибора при работе по интерфейсу RS-485:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Int” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Adr” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее значение адреса прибора;

- Кнопкой  (увеличение на 1)  или  (уменьшение на 1)   установить требуемый адрес прибора в пределах 0-99;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.8  Включение-выключение режима совместимости команд при работе по интерфейсу RS-485:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Int” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Old” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима «on» – включен, «off» - выключен;

- Кнопкой  или  режим совместимости переходит в противоположное текущему состояние;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров.

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.9  Работа прибора в режиме ”Тест”:

В режиме теста прибор симулирует измеряемый сигнал, при этом измерения входного сигнала прекращаются.

- Войти в меню (cм.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “tSt” и нажать кнопку ,при этом симулируемый сигнал установится посередине шкалы;

- Кнопка – в данном случае используется в качестве кнопки “Влево” и уменьшает сигнал до значения включения (выключения) срабатывания уставки (уставок),  либо до значения нижнего конца  шкалы. Кнопка   увеличивает  сигнал  до значения  включения  (выключения)  срабатывания  уставки (уставок) , либо до значения верхнего конца шкалы;

- Для выхода из режима тест нажать кнопку  или  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки ;

4.10  Просмотр (изменение) нижнего конца шкалы:

- Из рабочего режима войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ScA” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “SCL”;

- Нажать кнопку , при этом  на индикаторах будет отображено текущее значение  нижнего  конца  шкалы и позиция  изменяемого  десятичного  разряда (перемигивание цифры разряда);

- Кнопкой  выбрать изменяемый разряд или знак минус;

- Кнопкой  установить требуемую величину разряда (увеличение по кольцу через 0);

- Повторить пункты 4 – 5 для всех изменяемых разрядов, установив, таким образом, требуемое значение нижнего конца шкалы;

- Для сохранения значения уставки нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.11  Просмотр (изменение) верхнего конца шкалы:

- Из рабочего режима войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ScA” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “SCH”;

- Нажать кнопку , при этом на индикаторах будет отображено текущее значение  верхнего  конца  шкалы  и  позиция  изменяемого  десятичного  разряда  (перемигивание цифры разряда);

- Кнопкой  выбрать изменяемый разряд или знак минус;

- Кнопкой  установить требуемую величину разряда (увеличение по кольцу через  „ ноль”);

- Повторить пункты 4 – 5 для всех изменяемых разрядов, установив, таким образом, требуемое значение верхнего конца шкалы;

- Для сохранения значения уставки нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.12  Просмотр (изменение) квадратичной функции преобразования

(для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ):

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ ScA ”;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Sqr” и нажать и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима «on» – функция извлечения квадратного корня включена, «off» - выключена;

- Кнопкой  или  функция преобразования переходит в противоположное текущему состояние;

- Для сохранения значения уставки нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.13  Включение/выключение компенсации холодных концов термопар (для приборов  Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ):

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ScA” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “tCJ” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима “on” –  компенсация включена,

“off” -  выключена;

- Кнопкой  или   состояние компенсации переходит в противоположное текущему  состояние;  установить   требуемое   состояние  компенсации  холодных  концов термопар;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.14  Просмотр (изменение) положения десятичной точки:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ScA” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “dot” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее положения десятичной точки;

- Кнопкой  (увеличение на 1)  или  (уменьшение на 1)   установить требуемое положение десятичной точки;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.15  Просмотр (изменение) задержки включения реле:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “rEL” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “dtr” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее значение задержки включения реле;

- Кнопкой  (увеличение на 1)  или  (уменьшение на 1)   установить требуемое значение задержки включения реле в пределах 0-5с.;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.16  Включение-выключение режима блокировки реле:

- Войти в меню (см. 4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ rEL ” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “bLC” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима «on» – включен, «off» - выключен;

- Кнопкой  или  режим переходит в противоположное текущему состояние;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.17  Включение-отключение « Реле 1» или «Реле 2»:

При  отключенном  реле  - реле  остается выключенным  при  любом  положении сигнала относительно уставки.

- Войти в меню (см. 4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ rEL ” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “r_1” или “r_2” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние реле «on» – включено, «off» - выключено;

- Кнопками  или  реле переходит в противоположное текущему состояние;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.18  Просмотр (изменение) яркости цифрового и/или дискретно-аналогового индикаторов:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Ind” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “CJAr” для цифрового или “AJAr” – для дискретно-аналогового индикатора приборов Ф1765.Х-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ и “Jar” для индикаторов приборов Ф1765.Х-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ  , нажать кнопку , при этом отобразится текущее значение яркости;

- Кнопкой  (увеличение на 1)  или  (уменьшение на 1)   установить требуемое значение задержки яркости;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.19   Включение-выключение режима индикации отключенния реле:

При включенном режиме, если «Реле 1» и «Реле 2» находятся в отключенном состоянии,  пользователь  видит  мигающую   точку  младшего   разряда  цифрового  индикатора.

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или   установить на индикаторах “ ind ” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Irb” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима «on» – включен, «off» - выключен;

- Кнопкой  или  режим переходит в противоположное текущему состояние;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.20  Калибровка нуля прибора (таблица Б.6):

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CAL ” и нажать кнопку ;

- Подать на вход прибора сигнал соответствующий нижней границе диапазона входного сигнала по таблице Б. 6;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CL0 ” и нажать кнопку , при этом  на  цифровом  индикаторе  отобразится   значение   внутренней   калибровочной константы;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.21  Калибровка масштаба прибора (таблица Б.6):

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CAL ” и нажать кнопку .

- Подать на вход прибора сигнал соответствующий верхней границе диапазона входного сигнала по таблице Б. 6;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CL1 ” и нажать кнопку , при этом  на  цифровом  индикаторе  отобразится   значение   внутренней   калибровочной константы;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже);

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

Таблица Б. 6

| Вид сигнала | Диапазон входного сигнала или тип датчика | Сигнал для калибровки нуля | Сигнал для калиб-ровки масштаба |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | ±75 мВ | -75 мВ | +75 мВ |
|  | 0-75 мВ | 0 мВ | +75 мВ |
|  | ±1 В | -1 В | +1 В |
|  | 0-1В | 0 В | +1 В |
| Ток | ±20 мА | -20мА | +20 мА |
|  | 0-20 мА | 0 мА | +20 мА |
|  | 4-20 мА | +4 мА | +20 мА |
|  | ±5 мА | -5 мА | +5 мА |
|  | 0-5 мА | 0 мА | +5 мА |
| ТП | Тип К | -6.458 мВ | 54.886 мВ |
|  | Тип L | -9.488 мВ | 66.466 мВ |
|  | Тип Е | -9.835 мВ | 76.377 мВ |
| ТС | 100П* | 77.52 Ом | 315.96 Ом |
|  | 100П | 13.91 Ом | 319.66 Ом |
|  | 50П* | 38.76 Ом | 157.98 Ом |
|  | 50П | 6.955 Ом | 159.83 Ом |
|  | 50М* | 39.345 Ом | 92.615 Ом |
|  | 50М | 6.085 Ом | 92.775 Ом |
|  | 46П (Гр.21) | 7,95 Ом | 153,30 Ом |
|  | 53М (Гр.23) | 41,71 Ом | 93,64 Ом |
| Примечание: Для ТС без звездочки: значение α (по ГОСТ 6651), равно 0,00428 для 50М и 0,00391 для 50П и100П; Для ТС со звездочкой: значение α (по ГОСТ 6651), равно 0,00426 для 50М* и 0,00385 для 50П* и 100П*. |

4.22  Корректировка значения температуры холодных концов термопар (для приборов  Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ):

При необходимости корректировки температуры свободных концов термопар, необходимо точно измерить температуру в месте их подключения и ввести в прибор. Температура холодных концов изменяется в пределах 00.0 С – 99.9 С, после чего наступает ограничение указанными уровнями температуры.

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CAL ” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ CJ ” и нажать кнопку , при этом на цифровом индикаторе отобразится значение температуры холодных концов. Если на индикаторе отображаются “--.-”, необходимо включить компенсацию холодных концов термопар, согласно( см.4.13);

- Кнопкой  выбрать изменяемый разряд;

- Кнопкой  установить требуемую величину разряда (увеличение по кольцу через ноль) . ;

- Повторить пункты 4 – 5 для всех изменяемых разрядов, установив, таким образом, требуемое значение температуры холодных концов;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже) ;

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.23  Включение-выключение индикации типа «столбик»:

- Войти в меню (см.4.1);

- Кнопками  или  установить на индикаторах “ Ind ” и нажать кнопку ;

- Кнопками  или  установить на индикаторах “Stb” и нажать кнопку , при этом отобразится текущее состояние режима «on» – включен, «off» - выключен;

- Кнопкой  или  режим переходит в противоположное текущему состоянию;

- Для сохранения параметра нажать кнопку ;

- Нажать кнопку  и выйти в меню выбора параметров;

- При необходимости изменить (просмотреть) другие параметры прибора (см. ниже) ;

- Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

4.24 Определение контрольной суммы прибора

1) Войти в меню (п.4.1.).

2) Кнопками  -  установить на индикаторах “Id” и нажать кнопку .

3) Для приборов с горизонтальным исполнением шкалы контрольная сумма отобразится на дисплее полностью. Для вертикального исполнения шкалы, кнопками  -  осуществляется переключение между старшим и младшим разрядом контрольной суммы.

4) Для выхода в меню выбора параметров нажать кнопку

5) Выйти в рабочий режим нажатием кнопки .

5  Сообщения об ошибках

- Индикация ошибок калибровочных коэффициентов.

При включении прибора проверяется правильность калибровочных коэффициентов. В случае ошибки на приборе высвечивается “Cd1d2”, где C- сигнализация об ошибке, d1 и d2-диапазоны из таблицы Б.7 приложение Б.

Необходимо провести калибровку данного диапазона. Многократные сообщения об ошибке после перекалибровки говорят о неисправности памяти прибора.

2) Er1 - из энергонезависимой памяти прибора были считаны неверные параметры:

При однократном  получении такого сообщения, следует нажать кнопку , подождать 5-10 с, выключить прибор и снова его включить. При этом все параметры прибора будут сброшены в заводское состояние.

Многократные (при включении прибора) сообщения говорят о неисправности памяти прибора.

3) Er2 – начало шкалы превышает значение конца шкалы:

Необходимо выставить правильные значения начала и конца шкалы.

4)Er4 – неверное значение калибровочных констант  (CL0 > CL1):

Необходимо правильно провести калибровку.

5) Er5 – неисправность датчика температуры холодных концов термопар

6) Er8 – значения одной или двух уставок выходят за диапазон заданной шкалы

(не зависимо от активности/неактивности уставок):

Необходимо  выставить правильные значения уставок:

(начало шкалы < U_n < конца шкалы, U_1 < U_2,

где n=1,2).

6 Работа через интерфейс RS-485.

В приборе имеется последовательный интерфейс типа  RS-485 , сигналы интерфейса выведены на контакты 12 и 13 разъема прибора. Использование двухпроводного интерфейса RS-485 позволяет включать в состав системы измерения и управления до 99 приборов, управляемых от одного компьютера, с общей длиной линии связи между приборами и компьютером до 1,2 км. Управление обычно производится от COM-порта компьютера, через преобразователь кода RS-232 – RS-485, который в зависимости от его исполнения может устанавливаться в компьютер или рядом с компьютером и должен обеспечивать автоматическую двунаправленную передачу данных  на выбранной скорости из ряда 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 115.2 Кбит/с. При обмене данными каждый символ передается одним байтом с кодированием по стандарту ASCII. Контроль четности – отключен, 1 старт – бит, 1 стоп – бит.

В связи с увеличением программируемых параметров прибора была введена новая система команд (расширенная), при этом для совместимости с программным обеспечением, предназначенным для работы со старыми версиями прибора, у пользователя есть возможность выбора системы команд.

При работе в меню блокируется одновременное управление параметрами прибора по интерфейсу RS-485 и в ответ на любую команду по своему адресу прибор выдаст !AAZ<CR>,

где AA – адрес прибора;

<CR> - код #13, возврат каретки.

Z – признак работы с меню.

При обмене информацией  по интерфейсу RS-485 блокируется вход в меню.

6.1  Управление прибором в режиме совместимости со старыми модификациями прибора (сокращенный набор команд) Old = «on»

- Получение от прибора результата измерений:

Формат команды:  $AARN<CR>,

где $ и R - признаки команды;

AA – адрес прибора; устанавливается двумя символами в пределах 00 - 99;

N = 0 номер канала прибора;

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(Data)<CR>,

где  ! – признак корректного ответа;

AA – адрес прибора;

N = 0;

(Data)–результат измерений в виде знака “ + ” или  “ - “ и 4 десятичных цифр.

Например: !011+3457<CR>

Ответ прибора в случае перегрузки по входу имеет вид:

!AAР<CR>,

где  Р – признак перегрузки.

Ответ прибора в случае посылки некорректных команд имеет вид:

?AA<CR>,

где ? - признак некорректной команды.

- Получение от прибора значения уставки У1

Формат команды:  $AALN<CR>,

где  $ и L - признаки команды;

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(Data)<CR>,

где  ! – признак корректного ответа;

(Data)–значение уставки У1 в виде знака “ + ” или “ - “ и 4 десятичных цифр.

- Получение от прибора значения уставки У2

Формат команды:  $AAHN<CR>,

где $ и H - признаки команды;

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(Data)<CR>,

где  ! – признак корректного ответа;

(Data)–значение уставки У2 в виде знака “+” или “-“ и 4 десятичных цифр.

- Ввод  в прибор значения уставки У1

Формат команды:  #AALN(Data)<CR>,

где: # и L - признаки команды;

(Data)–значение уставки У1 в виде знака “ + ” или “ - “ и 4 десятичных цифр.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA<CR>

5. Ввод  в прибор значения уставки У2

Формат команды:  #AAHN(Data)<CR>,

где: # и H - признаки команды;

(Data)–значение уставки У2 в виде знака “+” или “-“ и 4 десятичных цифр.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA<CR>

6.2  Управление прибором в режиме расширенного набора команд

Old = «off» :

  - Получение от прибора результата измерений

Формат команды: $AANIr<CR>,

где   $ – символ чтения;

AA – адрес прибора; устанавливается двумя символами в пределах 00 - 99;

N – номер канала (для Ф1765  N = 0);

Ir – код команды;

<CR> - код #13, возврат каретки.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(Data)<CR>

где  ! – символ правильно принятой команды;

AA – адрес прибора; устанавливается двумя символами в пределах 00 - 99;

data – результат измерений в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой);

<CR> - код #13, возврат каретки.

Ответ прибора в случае перегрузки по входу имеет вид:

!AA(ZZ)<CR>,

где  ZZ Р0 – сигнал меньше нижней границы диапазона измерений или шкалы

P1 – сигнал больше верхней границы диапазона измерений или шкалы

Ответ прибора в случае посылки некорректных команд имеет вид: ?AA<CR>.

- Получение конфигурации входа прибора

Формат команды: $AANId<CR>,

где  Id – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AAd1d2<CR>,

d1d2 – конфигурация входа прибора в виде двух шестнадцатиричных цифр,

где  d1 – вид входного сигнала:

1 – напряжение  (Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ);

2 – ток  (Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ);

3 – термопара  (Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ);

4 – термопреобразователь сопротивления  (Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ);

d2 – диапазон измерений или тип датчика (таблица Б.7).

Таблица Б. 7

| d1 | d2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  | (1В |  |  | 0-1 В | 0-75 мВ | (75мВ |
| 2 | 0..5 мА | 0..20 мА | 4..20 мА | (5 мА | (20 мА |  |  |  |  |
| 3 | ТП типа K | ТП типа L | ТП типа E |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТС 50M α =0,00428 ºС-1 | ТС 50M* α =0,00426 ºС-1 | ТС 50П α =0,00391 ºС-1 | ТС 50П* α =0,00385 ºС-1 | ТС 100П α =0,00391 ºС-1 | ТС 100П* α =0,00385 ºС-1 |  |  |  |
| 5 | 46П (Гр 21) 46 Ом | 53М (Гр 23) 53 Ом |  |  |  |  |  |  |  |

3) Чтение значений уставок У1, У2

Формат команды: $AANUХd<CR>,

где  UХd – код команды, где: Х – номер уставки.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>,

где  data – значениe уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

4) Чтение типа уставок

Формат команды: $AANUv<CR>

где  Uv – код команды

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>,

где  data  - вид уставок в виде десятичного числа:

1 – ”Меньше” - ”Больше”;

2 –“Аварийная” - “Предварительная”;

3 –“Предварительная” - “Аварийная ”;

4 –“Аварийная ”- на повышение;

5 –“Аварийная ”- на понижение;

6 – Без уставок,  показывающий прибор, цвет индикации сигнала красный;

7 – Без уставок,  показывающий прибор, цвет индикации сигнала  желтый;

8 – Без уставок,  показывающий прибор, цвет индикации сигнала зеленый.

Соответствие уставок и реле в таблице Б. 5.

5) Чтение значений гистерезиса уставкок У1, У2

Формат команды: $AANUg<CR>,

где  Ug – код команды

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>

где  data – значениe гистерезиса уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

6) Чтение значения начала шкалы

Формат команды: $AANSb<CR>,

где  Sb   - код команды

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>,

где  data – значение начала шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

7) Чтение значения конца шкалы

Формат команды: $AANSe<CR>.

где  Se – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>,

где  data – значение конца шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

8) Чтение типа шкалы (только для Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ)

Формат команды: $AANSv <CR>,

где  Sv – код команды;

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>,

где   data – тип шкалы в виде десятичного числа:

0 –  линейная шкала;

1 – квадратичная шкала.

9) Чтение названия прибора

Формат команды: $AANDn<CR>,

где  Dn – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AAF1765.11<CR> - для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ;

!AAF1765.12<CR> - для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ;

!AAF1765.21<CR> - для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ;

!AAF1765.22<CR> - для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ.

10) Чтение значения температуры холодного спая (только для прибора 
Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ).

Формат команды: $AANDt<CR>.

Dt – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!AA(data)<CR>

где data – значение температуры холодного спая в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

- Запись диапазона измерений входного сигнала

Формат команды: #AANIdd1d2 <CR>,

где   # – признак установки параметра;

Id – код команды;

d1d2 – конфигурация канала в виде двух шестнадцатиричных цифр,

где   d1 – вид входного сигнала:

напряжение (1);

ток (2);

термопара (3);

термопреобразователь сопротивления (4, 5);

d2 – диапазон измерений  (таблица Б. 7).

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

12) Запись значения положения десятичной точки

Формат команды: #AANSp(data)<CR>,

где   Sp – код команды;

data – значение положения десятичной точки в виде десятичного числа:

от 1 до 5, для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ;

от 2 до 5, для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-01–ХХ–ХХ;

от 1 до 4, для приборов Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ;

от 2 до 4, для приборов Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-02–ХХ–ХХ

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

13) Запись значения начала шкалы

Формат команды: #AANSb(data)<CR>,

где  Sb – код команды;

data – значение начала шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Примечание - Позиция запятой перепишет текущую позицию.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

14) Запись значения конца шкалы

Формат команды: #AANSe(data)<CR>,

где  Se – код команды;

data – значение конца шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Примечание - Позиция запятой перепишет текущую позицию.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

15) Запись типа шкалы(только для Ф1765.1-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ)

Формат команды: #AANSv(data)<CR>,

где   Sv – код команды

data – значение типа шкалы в виде десятичного числа:

0 –  линейная шкала;

1 – квадратичная шкала.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

16) Запись типа уставок У1, У2

Формат команды : #AANUv(data)<CR>.

где  Uv – код команды;

data  - значение вида уставки в виде десятичного числа:

1 – ”Меньше”–”Больше”;

2 – “Аварийная” – “Предварительная”;

3 – “Предварительная” – “Аварийная ”;

4 – ”Аварийная ”– на повышение;

5 – ”Аварийная ”– на понижение;

6 – Без уставок  показывающий прибор, цвет индикации сигнала - красный;

7 – Без уставок  показывающий прибор, цвет индикации сигнала - желтый;

8 – Без уставок  показывающий прибор, цвет индикации сигнала – зеленый.

Соответствие уставок и реле в таблице Б.5.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

17) Запись значений уставок У1, У2

Формат команды: #AANUХd(data)<CR>,

где   UХd – код команды;

Х – номер уставки;

data  - значение уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Примечание - Позиция запятой перепишет текущую позицию.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

18) Запись значений гистерезиса уставок:

Формат команды: #AANUg(data)<CR>,

где   Ug – код команды;

data  - значение гистерезиса уставки в виде десятичного числа (знака “+” и четырех цифр с фиксированной запятой).

Примечание - Позиция запятой перепишет текущую позицию.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

19) Запись режима работы реле 1 и 2

Формат команды : #AANUХr(Data)<CR>,

где   UХr – код команды, где: Х – номер реле;

Data  - значение режима работы реле в виде десятичного числа:

0 – реле выключено;

1 – реле включено.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<>.

20) Калибровка нуля

Примечание - Перед калибровкой необходимо выставить сигнал в соответствии с таблицей Б.6.

Формат команды: %AANСb<CR>,

где  Cb – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

21) Калибровка масштаба

Примечание.Перед калибровкой необходимо выставить сигнал в соответствии с таблицей Б.6.

Формат команды: %AANСе<CR>,

где  Cе – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

22) Включение/отключение учета температуры свободных концов ТП

Формат команды: %AANRt(Data)<CR>,

где   Rt – код команды;

Data – признак учета: в виде десятичного числа:

0 – не учитывать;

1 – учитывать.

Ответ в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

23) Запись значения температуры холодного спая (только для прибора 
Ф1765.2-АД-ХХ-ХХ-ХХ–ХХ–ХХ).

Формат команды: #AANDt(data)<CR>

Dt – код команды

data – значение температуры холодного спая в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Пример записи значения температуры холодного спая: #010Dt+025.0<CR>

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид: !AA<CR>.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рован- ных | листов (стра- ниц) в доку- менте | № доку-мента | № сопро- водитель- ного доку- мента и дата | Подпись | Дата |

# Text boxes

Сеть

МК

КРУ

+12 В

+ 5 В

БП

ИДА

ИЦ

ИС

УУИ

УРС

МК

СИ

∆ –АЦП

ПСД

157+1,0

172+0,2

Количество приборов

в группе

Размер “А” , мм

1        2         3        4         5        6         7        8

29       60     90,5    121   151,5   182   212,5   243

A +0,5

ДТ